## Sheet1
ფასების ცხრილი დანართი N 1
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | მწარმოებელი ქვეყანა | მწარმოებელი | მოდელი არსებობის შემთხვევაში მოდელის არ არსებობის შემთხვევაში, ველში ჩაიწეროს მაგ: ,,არ არსებობს", „არ გააჩნია“ | მოწოდებულ პროდუქციას უნდა გაჩნდეს შემდეგი სერთიფიკატები | რაოდენობა | ერთეულის დასი (ლარი) | სულ ფასი (ლარი)
1 | რენტგენის აპარატი, მობილური | რენტგენოგრაფიული დანადგარი ნეონატალური კვლევებისათვის, მობილური ცენტრალური ჩამკეტით; რეგულირებადი მილაკის შტატივით; გენერატორის სიმძლავრე არანაკლებ 4 KW; სიხშირე 100KhZ ან მეტი; 40-120 KVP, ორი ფოკუსი ≤0,6 mm და <2mm; 110mA ან მეტი; მინ.საექსპოზიციო დრო 4msec ან ნაკლები, ციფრული დისპლეი, ადვილად გამოსაყენებელი 230V, 50hZ. | ცალი |  |  |  | CE ან / და FDA სერტიფიკატი | 1
2 | ოტო-ოფთალმოსკოპი | ოტო-ოფთალმოსკოპი, სათანადო ნეონატალური თავსაცმებით, ელემენტებზე. თვალში ჩასახედი გამადიდებელით და ნათებით; ყურის, ცხვირის და ყელის გამოსაკვლევად ადვილად რეგულირებადი, 3-ჯერადი გამაძლიერებელი მოსახსნელი ობიექტივით. ყურის ძაბრები Ø 2.5 - 3.5 - 4.5 მმ. | ცალი |  |  |  |  | 1
3 | გლუკომეტრი | გლუკომეტრი, პორატული, ნეონატალური ან მსგავსი რეჟიმით სათანადო ჩხირებით | ცალი |  |  |  |  | 3
4 | კარდიოგრაფი, ნეონატალური | ელექტროკარდიოგრაფი, 12 არხიანი-განხრიანი; Z-ჩასაკეცი ქაღალდით, სიგანე არანაკლებ 20სმ; სათანადო აქსესუარებით, ელექტროდებით, ურიკით: 8" or bigger Colour LCD; 12 არხიანი: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1,. V2, V3, V4, V5, V6; ალფავიტური კლავიატურით; ჩაშენებული აკუმულატორით, მუშაობა 3სთ ან მეტი; სრული ანალიზი და რეპორტი. @220v - 2 ცალი; | ცალი |  |  |  | ISO, CE (IEC 60601-1) | 1
5 | დადებითი წნევის ვენტილატორი nCPAP | სასუნთქი აპარატი, ნეონატალური - განგრძობითი დადებითი წნევის (nCPAP) უზრუნველყოფა ნაკადისა და ტემპერატურის კონტროლით | ცალი |  |  |  |  | 2
6 | სტეტოსკოპი | სტეტოსკოპი, ახალშობილთათვის- საორიენტაციო დ.2სმ | ცალი |  |  |  |  | 18
7 | ტრანსილუმინატორი, ნეონატალური | ცივი სინთლის წყარო მიკროპროცესორული, ახალშობილთა, გარედან დასამზერად: special for Neonates -Infants to find the artery and assists in the diagnosis of pneumothorax, hydrocephalus; პორტატული: არაუმეტეს 5 kg; ნათების რეგულირებადი ინტენსივობის ფიბროოპტიკური კაბელით არანაკლებ 1 meter . თავაკის ზომა 2.5 cm X 2.5 cm ან მეტი; განგაში ტემპერატურის, გაგრილების პარამეტრების დარღვევაზე; ელ.კვება: @ 220 V, 50HZ. სერტიფიკატი/შესაბამისობა: IEC 60601-1 | ცალი |  |  |  |  | 1
8 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი | ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი, ნეონატალურ პაციენტებთან გამოსაყენებელი, მობილური, 15"ან უფრო დიდი სენსორული ფერადი ეკრანი, ციფრულ-გრაფიკული მონიტორინგით; სუნთქ.სიხშირე: 2 to 150 /min; T.insp 0.20 to 10.00 sec; Volume Support (VS); P,V-SIMV; Bi/Duolevel; CPAP, PSV; APRV, PRVC, PRVC-SIMV, AMV, CPRV, PSVS/T, nCPAP, NIV, Apnea vent. აირის ნაკადი: 3 to 30 L/min; Flow trigger: OFF, 0.2 to 5.0 L/min; Pressure trigger OFF, -20.0 to -0.5 cmH2O; Sigh: Switch ON, OFF, duration: 30sec to 180 min; system with integrated Backup air supply: Max. output flow 200 L/min ან მეტი; სრული კომპლექტი: ერთჯერადი კონტურები 2 ან მეტი, ელექტროდამატენიანებლით, ნეონატალური სენსორებით და ყველა აქსესუარი გამართული ექსპლუატაციისათვის | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 3
9 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, ახალშობილთა | სასუნთქი აპარატი ახალშობილთათვის, მაღალსიხშირული (HFO ან მსგავსი), სრული კომპლექტი, სათანადო ურიკით: Fio2: 21 to 100%; Inspiratory Flow rate: 1 to 50 l/min; Resp.. Rate : 1 to 150 /min; Insp. time : 0.15 – 3 sec.Inspiratory pause time :0.1-3 sec; Expiratory time : min 250 msec, I : E ratio : 1:1 to 1:4; Insp. Tidal volume limit : 3 ml to 500 ml PEEP : 0 – 35 cms of H2O.Pressure support : 0 – 40 cms of H2O. Flow cycle : 0 to 45% of peak flow;SIMV rate : 1 to 120 B. P. M. Apnea time adjustable : 10 to 40 sec. Apnea backup rate : 12 B. P. M. Onwards Pressure trigger : 0.1 to 10 cm H2O; Flow trigger : 0.1 – 10 L.P.M. Bias flow/base flow : 0.4 to 5 L.P.M. Volume Limit : 2ml to 500 ml | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 2
10 | დეფიბრილატორი, ნეონატალური | დეფიბრილატორი დაცვის და ელექტროსუაფრთხოების მაღალი კლასის ევრონორმების შესაბამსიად, 1-200ჯ, ბიფაზური; ავტომატური და მანუალური რეჟიმები; სათანადო აქსესუარებით | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 1
11 | საინფუზიო ტუმბო, შპრიცით | საინფუზიო ავტომატური მოწყობილობა ნეონატალური, ე.წ.ღია სისტემა სხვადასხვა მწარმოებლების 5,10,20,30,50/60ml შპრიცების გამოსაყენებლად, მუშაობის დროს პარამეტრების ცვლილების/გადაპროგრეამების შესაძლებლობით: 3.5” ფერადი დისპლეი; ნაკადით, დროით და სხეულის წონის მიხედვით რეჟიმები; მინ.ნაკადი: 0,1ml/h; მოცულობის ბიჯი: 0.01ml; შიდა-აკუმულატორით მუშაობა: 10 სთზე მეტი@ 5ml/h ნაკადის დროს; ავტომატური გამოთვლებით; ბოლუსის ფუნქცია; @220ვ | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 14
12 | ვოლუმეტრული ინფუზომატი | ინფუზომატი სხვადასხვა მწრმოებლის სისტემების გამოყენების შესაძლებლობით, ნეონატალური პარამეტრებით | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 6
13 | ამომქაჩი, პორტატული | ამომქაჩი სათანადო ქილით 1ლ მოცულობის, დამცავი ფილტრით | ცალი |  |  |  |  | 6
14 | ჰიპოთერმული დანადგარი | მთლიანი სხეულის ჰიპოტერმიისათვის ახალშობილებში | ცალი |  |  |  | CE ან / და FDA სერტიფიკატი | 1
15 | სარეანიმაციო საწოლი-სტენდი | სპეციალური სადგამი მულტიფუნქციური, განათებით, ასაწონი ფუნქციით, ტემპერატურის კონტროლით, ახალშობილის მოსახსნელი ბარიერებიანი საწოლით | ცალი |  |  |  |  | 6
16 | ლარინგოსკოპი | ლარინგოსკოპი ნეონატალური პირებით | ცალი |  |  |  |  | 4
17 | ჟანგბადის კარავი | ჟანგბადის მცირე კარავი-კაბინა, გამჭვირვალე | ცალი |  |  |  |  | 2
18 | ფოტოთერაპიის აპარატი | ტემპერატული სენსორის ინდიკაციია : 10 – 60 გრად.. კანის სენსორის სიზუსტე: <0.5C; განგაშის ფუნქცია; ელ.კვება @220ვ. (2-კომპლექტი) | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 2
19 | ფოტოთერაპიის საწოლი-აპარატი | ფოტოთერაპიული მოწყობილობა ქვემოდან, წოლის დროს დასხივებისათვის; ტემპერატული სენსორის ინდიკაციია : . კანის სენსორის სიზუსტე: <0.5C; განგაშის ფუნქცია; ელ.კვება @220ვ. | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 1
20 | ინკუბატორი მაღალტექნოლოგიური | ორმაგი კედლით, ტემპერატურა/ტენიანობა კონტროლით, 6 პორტით, დახრილობის და ასაწონის ფუნქციით, რენტგენის ფირის უჯრით: | ცალი |  |  |  | CE ან / და FDA სერტიფიკატი | 6
21 | ინკუბატორი | საპალატე ინკუბატორი დღენაკლული ჩვილებისათვის, 6 პორტით, ტემპერატურა/ტენიანობით, დახრის რეჟიმით | ცალი |  |  |  | CE ან / და FDA სერტიფიკატი | 5
22 | პულსოქსიმეტრი | პულსოქსიმეტრი - სამედიცინო, მართვის ღილაკებით; კაბელიანი გადამწოდით: მოზრდილთა და ნეონატალური; - ეკრანი: 2,4 დიუმი ან მეტი;- რეზოლუცია: 32*240; განგაში: პულსის:20-300დ.წთ; SpO2:50-100% - ჩანაწერი: მონაცემები შეიძლება ჩაიწეროს 24 საათის ან მეტის განმავლობაში - შეტყობინება: აუდიო/ვიზუალური რეგულირებადი მაღალი და დაბალი ლიმიტები; კომპიუტერთან მიერთების და მონაცემების გადატანის შესაძლებლობით; | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 10
23 | პაციენტის მონიტორი | მულტიპარამეტრული მონიტორი 10" ან მეტი, პორტატული, შიდა-აკუმულატორით (3,5სთ ან მეტი მუშაობისათვის) ნეონატალური პარამეტრები: ECG (3-lead:I, II, III/5-lead: I, II, III, aVR, aVL, aVF, 3/5 – lead automatic recognition; R.speed: 6.25mm/s,12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; დეფიბრილაცისგან დაცვის ფუნქცია, 5000ვ/360ჯ. ეკგ აღდგენის დრო არაუმეტეს 10წმ ), SpO2 (0-100%, ±2% (70-100%)) NIBP (Manual, Auto, STAT- ოსცილოსკოპური: სისტოლური, დიასტოლური; range 20 to 270 mmHg, Resolution 1mmHg); ანალიზის ფუნქცია: ST, QT, NIBP, HR; სრული კომპლექტი; წონა სტანდარტული კონფიგურაციით არაუმეტეს 4კგ; ელ.კვება @220ვ;ეკგ, წნევა NIBP, IBP, Temp(skin), SpO2 SKIN | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 6
24 | პაციენტის მონიტორი | პაციენტის მონიტორი ნეონატალური აქსესუარებით ეკგ, არაინვაზ.წნევა, სატურაცია, ტემპერატურა | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 8
25 | ცენტრალური მონიტორინგის სადგური | კომპიუტერული მონიტორინგი ყველა მონიტორის ერთდროულად კონტროლისვის, მოცულობა 24 მონიტორის ან მეტის მიერთების შესაძლებლობით | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 1
26 | სასწორი, ახალშობილის | ბავშვის სასწორი - ტარირება/განულების შესაძლებლობით, სათანადო ბარიერებით გვერდებზე, სიგრძის მზომი, მაქს. წონა: 16 კგ; დაბალ წონებზე ცდომილება: 5 გ | ცალი |  |  |  |  | 3
27 | ბოთლების სტერილიზატორი | სპეციალური სტერილიზატორი რძის ბოთლებისათვის, არანაკლებ 6 ცალი ტევდობით; ავტომატური, ორთქლით სტერილიზაციის მოკლე ციკლით. ელ.კვ:@220ვ | ცალი |  |  |  |  | 2
28 | კარადა სტერილიზაციის რეჟიმით | კარადა გამწოვით მედიკამენტების მოსამზადებლად შიდა ბაქტერიოციდული ეფექტით, განატებით; სიგანე 80-100სმ . @220ვ | ცალი |  |  |  |  | 1
29 | აირ-ჟანგბადის შემრევი | სპეციალური შემრევი: ჟანგბადის კონცენტრაცია 21% -100% უწყვეტი რეგულირება; ჟანგბადის კონცენტრაცია და ნაკადის სიჩქარის ცალ-ცალკე რეგულირებით, მაღალი სიზუსტით. ნარევი აირის უწყვეტი გამოშვება; პნევმატური კონტროლი ელექტროენერგიის გარეშე | ცალი |  |  |  | ISO | 9
30 | ფლოუმეტრი დამატენიანებელი ჭიქით | ფლოუმეტრი ჟანგბადის მისაწოდებლად რეგულატორით 0-15ლ/წთ, ბურთულიანი ნაკადის მზომი სვეტით; დამატენიანებელი ჭიქით, ავტოკლავირებადი; მაღალი მედეგობის: სამედიცინო ჟანგბადის DIN სტანდარტის კონექტორით, სვეტი გამჭვირვალე მასალის (polyamide): 0-15ლ/წთ; რეგულატორით; სპეციალური სხვადასხვა დიამატრიანი ადაპტორი/გადამყვანი მილებისათვის და ცალკე - სათანადო დამატენიანებელი ჭიქა 250მლ ან მეტი | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 18
31 | ამბუს პარკი, ნეონატალური | ამბუს პარკის ნაკრები 2 ან მეტ სხვადსხვა ზომა, ნეონატალური, სათანადო ნიღაბით | ცალი |  |  |  |  | 10
32 | აუდიომეტრი, სმენის სკრინინგის | სმენის სკინინგის აპარატი საქართველოში არსებული რეგულაციების შესაბამის მახასიათებლებით როგორც სკრინინგის ისე სპეციფიური კვლევებისათვის, სრული კომპლექტი, ქსელში ჩართვით | ცალი |  |  |  |  | 1
33 | ნეო-სასუნთქი აპარატი | სპეციალური ნეონატალური სასუნთქი მოწყობილობა: Infant Resuscitator with Warmer Integrated Module, blander, humidifier; PIP, PEEP; withy neonatal circuit; gas supply pipes; | ცალი |  |  |  |  | 4
34 | ახალშობილის საწოლი | საწოლი, ახალშობილის, მყარი მასალის ჩასაწვენი, მეტალის მობილურ კარკასზე, რბილი მატრას/საფენით | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 10
35 | ჰაერ-ჟანგბადის დამატენიანებელი, ელექტრო | დამატენიანებელი კამერა, ელქტროგამაცხელებელი, ორთქლის მაგენერირებელი, სუნთქვის კონტურების მისაერთებლით | ცალი |  |  |  |  | 9
36 | გადაუდებელი დახმარების მაგიდა | სპეციალური მაგიდა აირების და ელქტრო-როზეტული ბუდეებით, ჟანგბადის ბალონით (5-10ლ, 150ბარ), გამანათებელით, მობილური | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 3
37 | კარდიოტოკოგრაფი | ფეტალური მონიტორი - კარდიოტოკოგრაფი - რეალურ დროში გაზომვა; ფერადი მაღალი კონტრასტული LCD 12” ან მეტი; ნაყოფის (აგრეთვე ტყუპების ) გულისცემის რეგისტრაცია, საშვილოსნოს კონტრაქციების რეგისტრაცია (DECG, TOCO, IUP/UA, AFM, Fetus Movement Marking, FHR1/ FHR2.. ; ნაყოფის გულისცემის მიღება ციფრული ფორმით, რიცხობრივ-გრაფიკული ჩვენება: HR Range: 35 - 240 bpm (+/-1); ჩაშენებული თერმული პრინტერი ქაღალდისათვის 15სმ ან უფრო განიერი; განგაშის და შეტყობინების ფუნქციები ხმის დონის კორექტირებით; აკუმულატორით მუშაობის ხანგრძლივობა უწყვეტ რეჟიმში - 2 (ორი) საათზე მეტი; თერმული პრინტერი: ბეჭდვის სიჩქარე 1, 2 ან 3 სმ / წთ; ავტომატური ბეჭდვის პერიოდების მითითების შესძლებლობა; სიგნალის ინტერფეისი: ციფრული, Ethernet; დოპლერი ულტრაბგერითი პულსირების სიხშირე 2.0 მჰც, წყალგაუმტარი; საშვილოსნოს შეკუმშვის სენსორი: გარე; დიაპაზონი 0 – 99მმ.ვწყ.სვ, ავტომატური და მანუალური განულება; სრული კომპლექტი ყველა პარამეტრისათვის და სათანადო აქსესაურებით. ელ.კვება: 100-240V, 50 Hz, ბატარეა 12-15 V, Li-Ion (1-კომპლექტი) | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 1
38 | კოლპოსკოპი | კოლპოსკოპი: ოპტიკური, 30grds დახრილი, სხივგამყოფით და სათანადო მაღალგარჩევადობის კამერით და პროგრამული უზრუნველყოფით, კომპიუტერთან დასაკავშირებლად Windows ბაზაზე. LED ტექნოლოგიით; ოპტიკური გადიდება x10 ან უკეთესი; სამუშაო მანძილი 25/30სმ; ფილტრით; @220ვ; რეგულირებადი შტატივით, სრული კომპლექტი. | ცალი |  |  |  | ISO, CE | 1
სულ ჯამი | [9 empty] | 0
პრეტენდენტის ხელმოწერა